[image: image1.jpg]TO areHTCTRA




[image: image2.emf]

[image: image3.emf]
[image: image4.emf]


[image: image5.emf]
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

 ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

МТ М(Г)Ж(Д)А (340х230) «Базар»
МТ М(Г)Ж(Д)А (340х230) «Базар 2»
МТ М(Г)Ж(Д)А (340х230) «Базар 2.1»
[image: image6.emf]
Руководство по эксплуатации

[image: image7.wmf]
[image: image15.emf]
Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации прежде, чем Вы начнете использовать весы.

[image: image8.jpg]Cxema npoe3na k MockoBckomy BecoBomy 3asoay “MM /1J1™
r. JIoOHs1, ya. XKese3Honopoxuas, a. 10

AnekTponoesaom:
“5" 06bI4YHbIM - 35MUH

akcnpeccom - 20 MUH MKAL
83-i1 KM. TNeHuHrpaackoe wocce
MOCKBA M PorayeBckoe wocce
a &
(LTI T I
‘e 50 MeTpOB

Casenosckuin na-rd)opMa
BOK3an TumupsizeBckas

@

9 C1.“llo6HA"

MOCKBA

nMMTpOBCKOe wocce

Or MKAJL-10 kv

—-
N ) AMuTpoBcKoe wocce

D MocT “ANC”




[image: image9.jpg]7, % Cxema npoe3aa k 000 “BECTOPI™”
%o%\% punanan “MUJJI” . . Mocksa,
=2
%‘;9 yi. Komikuna, 1.4 q_'
< Llentp Kamupckoe mocce MKAJL -
= = 1 ®
@ Hom 62/2 “CnopruBHas’
Kamupckas, 000 “BECTOPI™”

Jnasiee atodyc
Ne95,280,298,738
10 oct. “CrioptuBHas’

BECBHI, KACCBI

€9.00 10 18.00
NH.-NT.

Tear. 324-12-63

324-64-60

ek

I

yi1. MockBopeube

/emxm()){




[image: image10.jpg]Cxema npoesza Kk opucy pupmbr "MK /U™

000 “muan
yn.BepxHasa [Muaa]
KpacHocenbckas, 410/
(Bxon co asopa)

s
©
g
- 2
H
Buesa| 3
§ 1-n .
Komcomontckan § |Kpaguocenucni
3
TNenunrpaackui Sfpocnasckuit §
BoK3an soKaan Z | Kpachocenscxkan
44 Kuewpy Komcomonkckas yn. KpacHonpyaman
nnowaas
B<
25
e LE
Kasanckuit tH
Bokaan 2z
™ o
I

KOMCOMONLCKaR

ohquoy aoHrdousHed] aqiad]





[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.emf]
[image: image14.emf]

	Без стойки

МТ МЖА  «Базар»

МТ МДА  «Базар»

Со стойкой

МТ МГЖА  «Базар»

МТ МГДА  «Базар»


	Без стойки

МТ МЖА  «Базар 2»

МТ МДА  «Базар 2»

Со стойкой

МТ МГЖА  «Базар 2»

МТ МГДА  «Базар 2»


	Со стойкой

МТ МГЖА  «Базар 2.1»

МТ МГДА  «Базар 2.1»




Весы электронные тензометрические для статического взвешивания настольные  предназначены  для   определения массы  и  стоимости  различных товаров. Весы могут использоваться для фасовки товаров на предприятиях торговли и общественного питания. 

Характеристики

Максимальный придел взвешивания  (Мах) 

6/15/30 кг

Дискретность (d)




2/5/10г

Питание  сеть /аккумуляторная батарея

220В/ 4В/ 4Ач
Относительная влажность 



30…80%

Диапазон рабочих температур


-10…+40 оС

В комплект входит

Весы





-1шт

Инструкция по эксплуатации


-1шт

Паспорт





-1шт

Требования к условиям эксплуатации

Для нормальной работы весов необходимо обеспечить следующие  условия эксплуатации:

1. Весы должны быть установлены на ровную, твердую и неподвижную поверхность.

2. Не используйте весы вблизи источников тепла и избегайте прямого попадания солнечных лучей.

3. Содержите весы в чистоте и оберегайте их от ударов.

4. Не используйте весы вблизи электронных приборов во избежание электропомех.
5. Строго запрещается перемещать весы, взявшись за стойку (для моделей со стойкой).
6. Запрещается подключение вилки электропитания весов мокрыми руками, во избежание поражения электрическим током.
Ввод в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ! На тыльной стороне грузоприемной платформы приварены три направляющих стержня, что является конструктивной особенностью весов. Этого достаточно для устойчивого положения платформы.
Весы должны быть установлены на устойчивой и плоской поверхности.

Подключите кабель питания к весам. Подключите вилку кабеля питания к сети 220В. 
Включите весы клавишей, расположенной на днище корпуса. В процессе включения и прохождения весами самотестирования на дисплее отобразится версия программного обеспечения  SDL-08.
Работа весов:
ВНИМАНИЕ! Избегайте ударов, когда кладете груз на весы.
Функция Тара: Если при взвешивании участвует тара, и вес товара должен отобразиться на дисплее весов без ее учета, воспользуйтесь функцией Тара: установите тару на грузоприемную платформу и нажмите кнопку [T]. На дисплее «Масса» отобразится 0, и  будет индицирован знак «Тара». Теперь Вы можете произвести взвешивание груза без учета веса тары. Для отмены функции тарирования полностью освободите грузоприемную платформу и нажмите кнопку [T] (знак «Тара» погаснет).
Функция Ноль: Если перед взвешиванием показания весов отличаются от нуля (капли влаги, мелкий мусор, но не более 6% от Мах ), для обнуления нажмите кнопку [>0<], расположенную на клавиатуре. На дисплее «Масса» отобразится 0, и  будет индицирован знак «>0<», и Вы сможете произвести взвешивание. 
Функция памяти: Весы имеют 7 (8 для весов со светодиодной индикацией) клавиш прямого доступа к памяти, каждую из которых можно использовать для быстрого вывода на дисплей предварительно введенной в соответствующую ячейку памяти цены товара. Для того что бы ввести цены в нужную ячейку памяти, необходимо сделать следующее:
1) Нажмите кнопку [Ввод] расположенную на клавиатуре. На экране стоимости отобразится маленький 0.
2) При помощи цифровых клавиш 0…9 введите цену товара.

3) Нажмите одну из кнопок [П1]….[П7], для привязки к одной из 7 (или 8) ячеек памяти соответствующей цены.
4) Повторите пункты 1-3 для оставшихся кнопок [П1]….[П7].
ВНИМАНИЕ! Вы можете изменить цену товара в любой ячейке памяти и в любое время, обновив информацию о цене заново введя ее, согласно пунктам 1-3. Информация сохраняется в памяти весов даже при выключенном питании.   
Для быстрого доступа к ценам из памяти во время взвешивания нажмите на кнопку [П1]….[П7], соответствующую введенным ранее значениям, на экране цены отобразится значение цены соответствующей ячейки памяти. 
Функция суммирования: Если вам необходимо получить суммарную стоимость нескольких взвешиваемых товаров, сделайте следующее:
1) Установите товар на грузоприемную платформу, 
2) Укажите цену на единицу товара

3) Дождитесь стабилизации веса и нажмите клавишу [+], на экране цены отобразится надпись Add 1 (цифра означает количество взвешенных товаров от 1 до 99)
4) Повторите пункты 1-3 необходимое количество раз.

5) После окончания взвешивания, снимите последнюю нагрузку с платформы и нажмите кнопку [+]. На экране цены отобразится количество взвешенных товаров, а на экране стоимости суммарная стоимость. 
Для обнуления показаний нажмите кнопку [С].
Техническое обслуживание

К техническому обслуживанию и ремонту весов допускаются только сертифицированные Производителем специалисты и Центры технического обслуживания. 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не пытайтесь вскрыть весы и провести техническое обслуживание или устранить неисправность самостоятельно.
Пожалуйста, чистите весы сухой или слегка влажной тряпкой. Чистка весов с водой строго запрещена. Строго запрещено использовать сильный химический растворитель во время чистки поверхностей весов.
Предупреждающая индикация приведена в таблице
	Предупреждение
	Причина неисправности
	Действия

	FULL и звуковой сигнал
	Установленный на платформу вес больше Max - перегрузка
	Уберите вес с весов

	Только звуковой сигнал
	Низкое напряжение питания
	Зарядите батарею


Характерные неисправности указаны в таблице

	Неисправность
	Возможная причина
	Рекомендации по устранению

	Нестабильное взвешивание
	Низкое напряжение батарей питания
	Зарядите батареи

	
	Недостаточный вес объекта взвешивания или вибрация платформы
	Нагрузите вес больше Min и избегайте вибрации

	
	На весы воздействует ветер или сквозняк
	Устраните воздействие

	Дисплей не работает при включении весов
	Разрядились батареи питания
	Зарядите батареи. При необходимости замените батареи

	
	Не работает выключатель
	Обратитесь в сервисный центр


ВНИМАНИЕ!

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт:

При подключении к источнику питания, не соответствующему указанному в технической документации.
Если весы вводились в эксплуатацию, подвергались ремонту и/или конструктивным изменениям не уполномоченными Заводом-изготовителем лицами/предприятиями.
Если неисправность весов вызвана не зависящими от производителя причинами, такими как попадание внутрь весов посторонних предметов и жидкостей, бытовых насекомых, пожар и т.п.
Если в весах поврежден датчик, вследствие падения или резкого удара.
Если весы имеют трещины, вмятины и аналогичные механические повреждения корпуса, клавиатуры, грузоприемного устройства, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
При отсутствии правильно заполненного гарантийного талона или если в него внесены самостоятельные изменения.
При повреждении или отсутствии пломбы ОТК или пломбы государственного поверителя.
ВНИМАНИЕ! 

На аккумуляторную батарею гарантия не распространяется!

РЕКОМЕНДАЦИЯ! Завод-изготовитель через специализированные  предприятия, имеющие разрешение завода-изготовителя, может ввести в эксплуатацию, осуществлять техническое обслуживание и ремонт, что существенно увеличивает срок службы приборов и позволяет в полной мере нести гарантийные обязательства.


ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10

тел./факс (495) 988-52-88 (многоканальный)

E-mail: middle@middle.ru
http://middle.ru  
Приложение А. Метрологические характеристики весов.
	Обозначение

типа
	Max      кг
	Min        кг
	Цена поверочного деления и  дискретность отсчёта,  (е, d), г
	Класс точности
	Пределы допускаемой погрешности

(в диапазоне взвешивания, кг), ± г

	МТ-0,6

	0,6
	0.002
	0,2
	III
	0.1от (0.002 до 0.05)

0.2 (св.  0.05 до 0.2)
0.3 (св. 0.2 до 0.6)

	МТ-1,5
	1,5
	0.004
	0,2/0,5
	III
	0.1 (от 0.004 до 0.01)

0.2 (св. 0.01 до 0.4)

0.3 (св. 0.4 до 0.6)

0.5 (св.  0.6 до 10)

0.75(св. 10 до 15)

	МТ-3

	3
	0.01
	0,5/1
	III
	0.25 (от 0.01 до 0.25)

0.5 (св. 0.25до  1.0)

0.75 (св.1.0до  1.5)

1.0 (св.  1.5 до 2.0)

1,5 (св. 2.0 до 3.0)

	МТ-3

	3
	0.02
	1
	III
	0,5(от 0.02 до 0.5)

1.0 (св  0.5 до 2.0)

1.5 (св. 2.0 до 3.0)

	МТ-6

	6
	0.02
	1/2
	III
	0.5 (от  0.02 до 0.5)

1.0 (св.  0.5 до 2.0)

1.5 (св. 2.0 до 3.0)

2.0 (св.  3.0 до 4.0)

3.0 (св.  4.0 до 6.0)

	МТ-6

	6
	0.04
	2
	III
	1.0 (от  0.04 до 1.0)

2.0 (св. 1.0 до 4.0)

3.0 (св. 4.0 до 6.0)

	МТ-15

	15
	0.04
	2/5
	III
	1.0 (от  0.04 до 1.0)

2.0 (св.  1.0 до 4.0)

3.0 (св. 4.0 до 6.0)

5.0 (св.  6.0 до 10.0)

7.5 (св.10.0 до 15.0)

	МТ-15

	15
	0.1
	5
	III
	2.5 (от  0.1 до 2.5)

5.0 (св.  2.5 до 10.0)

7.5 (св. 10.0 до 15.0)

	МТ-30

	30
	0.1
	5/10
	III
	2.5 (от  0.1 до 2.5)

5.0 (св.  2.5 до 10.0)

7.5 (св. 10.0 до 15.0)

10.0 (св.15.0 до 20.0)

15.0 (св. 20.0 до 30.0)

	МТ-30

	30
	0.2
	10
	III
	5.0 (от  0.2 до 5.0)

10.0 (св. 5.0 до 20.0)
15.0 (св. 20.0 до 30.0)



Филиал ООО «МИДЛ» тел/факс (499) 264-57-65, 264-57-43



ПРОДАЖА,   УСТАНОВКА,   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,   КОНСУЛЬТАЦИИ

· КАССОВЫЕ АППАРАТЫ 

· ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

· ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

· БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

· КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

· КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

· ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"

 МИДЛиК


		                   				 		


                                                     








((495)   988-52-88


fax 988-52-88





141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10


Тел./Факс: +7 (495) 988-52-88


E-mail:middle@middle.ru


http://middle.ru





� EMBED Imaging. ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.12 ���





� EMBED Imaging. ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.12 ���





Базар 2.1








Базар 2








Базар











12

_1393738823.unknown

_1393738824.bin

_1393912548.unknown

_1393738822.bin

